Necessidades de verificação do software de controle do

eletrômetro Keithley 6517B

- Verificação de alteração de resolução e precisão de medida no caso dos diferentes fundos de escala do equipamento (ver datasheet anexo). A alteração de escala pode ser automática (que costuma levar um intervalo de tempo às vezes maior que o de aquisição, então podem ocorrer falhas) ou manual, antes de cada aquisição (como eu costumo fazer).

- Habilitar a Função ZERO CHECK (ou que ela possa ser ajustada manualmente e reconhecida pelo software) para bloquear a entrada durante alterações de funções de medida (tensão para corrente, por exemplo, e vice-versa; quando precisamos desconectar o sinal de entrada para qualquer alteração de sonda a ser utilizada, etc.).

- Definição da velocidade de aquisição (como é chamada no manual): um fator de 0,01 a 10 do NPLC (number of power line cicle = 1/60) que na verdade define, juntamente com os filtros, o intervalo de tempo de duração de uma aquisição.

- Habilitação e desabilitação dos filtros Digitais e Matemático.

- Habilitar a função ZERO CORRECT, utilizada para minimizar o ruído de fundo, importante para medidas de correntes pequenas (pA);

- Habilitar a função REL que permite fazer com que o valor presente lido em uma medida seja colocado como zero da próxima (uso em medida de carga para se obter contagens cumulativas).